DangerHV3**Предупреждение**

**ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИБОРА ПРОЧТИТЕ И ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ДАННЫМ РУКОВОДСТВОМ.**

**Несоблюдение этих предупреждений и инструкций по эксплуатации может привести к серьезным или смертельным травмам и/или материальному ущербу.**

##### ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

**СЕРИЯ OT-INM23,24   
ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР**

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

**Во избежание возможного поражения электрическим током или получения травм, а также во избежание возможного повреждения счетчика или испытываемого оборудования соблюдайте следующие правила:**

* **Перед использованием счетчика осмотрите корпус. Не используйте счетчик, если он поврежден или корпус (или часть корпуса) отсутствует. Ищите трещины или отсутствующий пластик. Обратите внимание на изоляцию вокруг разъемов.**
* **Проверьте измерительные контакты на наличие поврежденной изоляции или открытого металла. Проверьте непрерывность измерительных контактов.**
* **Не подавайте напряжение, больше указанного на счетчике номинального, между клеммами или между любой клеммой и заземлением.**
* **Поворотный переключатель должен быть установлен в правильном положении. Изменение диапазона во время измерения может привести к повреждению счетчика.**
* **Когда счетчик работает при эффективном напряжении свыше 60В в постоянном токе или 30В среднеквадратического значения в переменном токе, следует соблюдать особую осторожность, так как существует опасность поражения электрическим током.**
* **Используйте соответствующие клеммы, функции и диапазон для ваших измерений.**
* **Не используйте и не храните инструмент в среде с высокой температурой, влажностью, взрывоопасными, легковоспламеняющимися объектами и сильным магнитным полем. Производительность счетчика может ухудшиться после его увлажнения.**
* **При использовании измерительных контактов держите пальцы за щитками для пальцев.**
* **Отключите питание цепи и обесточьте все высоковольтные конденсаторы перед испытанием сопротивления, непрерывности, диодов или КУТ.**
* **Замените батарею, как только появится индикатор заряда** LoBat **батареи. При низком заряде батареи счетчик может выдавать ложные показания, что может привести к поражению электрическим током и травмам.**
* **Снимите соединение между испытательными проводами и проверяемой схемой и выключите питание счетчика перед открытием корпуса счетчика.**
* **При обслуживании счетчика используйте запасные части того же номера модели или идентичных электрических характеристик.**
* **Самовольное изменение внутренней цепи счетчика оператором может привести к повреждению счетчика и несчастному случаю.**
* **Для очистки поверхности счетчика при его обслуживании следует использовать мягкую ткань и мягкое моющее средство. Для защиты поверхности счетчика от коррозии, повреждений и несчастных случаев не должны использоваться абразивы и растворители.**
* **Счетчик подходит для внутреннего использования.**
* **Выключите питание счетчика, когда он не используется, и выньте батарею, если счетчик не используется в течение длительного времени. Постоянно проверяйте батарею, так как она может протекать при использовании в течение некоторого времени, замените батарею, как только появится утечка. Утечка батареи приведет к повреждению счетчика.**

**Таблица функций мультиметров серии 700**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Модель | В Пост. тока | В Пер. тока | А Пост. тока | ОМ |  |  | КУТ |  | °С |
| INM23 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |  |  |
| --------- | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  | ✓ |
| INM24 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |  |

## *Общие характеристики*

Максимальный дисплей: ЖК-дисплей 3 ½ цифры (2000 отсчетов)

Размер ЖК-дисплея: 27 x 60 мм

Полярность: автоматическая, отрицательная обозначается знаком минус; если положительная — знаком не обозначается.

Метод измерения: внедрен двойной интегральный аналогово-цифровой переключатель

Скорость измерений: 2 раза в секунду

Индикация перегрузки: отображается “1”

Рабочая среда: 0°C~40°C, при относительной влажности воздуха <80%

Среда хранения: -10ºC~50ºC, при относительной влажности воздуха <85%

Мощность: 9В NEDA 1604 или 6F22

Индикация низкого заряда батареи: “LoBat”

Статическое электричество: около 4 мА

Размер изделия: 129 x 70 x 29 мм

Вес изделия (нетто): 129 г (включая батарею)

Технические характеристики

Точность гарантируется в течение 1 года при 23°C±5°C и относительной влажности менее 80%

# НАПРЯЖЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| 200 мВ | 100 мкВ | ±(0,5% от показаний + 3 цифры) |
| 2000 мВ | 1 мВ | ±(0,8% от показаний + 5 цифр) |
| 20 В | 10 мВ |
| 200 В | 100 мВ |
| 1000В | 1В | ±(1,0% от показаний + 5 цифр) |

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 220 В переменного тока для диапазона 200мВ и 1000В постоянного тока или 750В среднекв. для всех диапазонов.

# ПЕРЕМЕННОЕ НАПРЯЖЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| 200 В | 100 мВ | ±(2,0% от показаний +10 цифр) |
| 750В | 1В |

ОТКЛИК: средний отклик, откалиброванный в среднеквадратичном значении синусоидальной волны.

ЧАСТОТНЫЙ ДИАПАЗОН: 45гц ~ 450гц

# ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 1000В пос. тока или 750В среднекв. для всех диапазонов.

# ПРОЗВОНКА

|  |  |
| --- | --- |
| ДИАПАЗОН | ОПИСАНИЕ |
|  | Встроенный зуммер прозвучит, если сопротивление составляет менее 30±20 Ом |

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 15-секундный максимум среднеквадратичного значения - 220 В.

# ПОСТОЯННЫЙ ТОК

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| 200 мкА | 100 нА | ±(1,8% от показаний +2 цифры) |
| 2000 мкA | 1 мкА |
| 20 мА | 10 мкА |
| 200 мА | 100 мкА | ±(2,0% от показаний +2 цифры) |
| 10 А | 10 мА | ±(2,0% от показаний +10 цифр) |

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: предохранитель 500 мА / 250 В (диапазон 10А не используется).

Измерение падения напряжения: 200 мВ

# СОПРОТИВЛЕНИЕ

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| 200 Ом | 0,1 Ом | ±(1,0% от показаний +10 цифр) |
| 2000 Ом | 1 Ом | ±(1,0% от показаний +4 цифры) |
| 20 кОм | 10 Ом |
| 200 кОм | 100 Ом |
| 2000 KОм | 1 кОм |

МАКСИМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ РАЗОМКНУТОЙ ЦЕПИ: 3В.

ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 15-секундный максимум среднеквадратичного значения - 220 В.

**ТЕМПЕРАТУРА (с ЗОНДОМ ТИПА К)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ДИАПАЗОН | РАЗРЕШЕНИЕ | ТОЧНОСТЬ |
| От -40℃ до 150 ℃ | 1℃ | ±(1,0% + 4) |
| 150℃ до 1370 ℃ | ±(1,5% + 15) |

# *РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ*

#### ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПОСТОЯННОГО И ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

1. Подключите красный тестовый провод к разъему “VΩmA“, черный провод — к разъему "COM".
2. Установите переключатель ДИАПАЗОН в нужный диапазон НАПРЯЖЕНИЯ, если измеряемое напряжение заранее не известно, установите переключатель в самый высокий диапазон и уменьшите его до получения удовлетворительных показаний.
3. Подсоедините измерительные контакты к измеряемому устройству или цепи.
4. При включении питания измеряемого устройства или цепи значение напряжения будет отображаться на цифровом дисплее вместе с полярностью напряжения.

#### ИЗМЕРЕНИЕ ПОСТОЯННОГО ТОКА

1. Красный провод - к разъему “VΩmA". Черный провод к разъему "COM“ (для измерений между 200мА и 10A подключите красный провод к разъему "10A" с полностью нажатой кнопкой).
2. Установите переключатель ДИАПАЗОН в нужный диапазон А Пер. тока.
3. Разомкните измеряемую цепь и подсоедините измерительные контакты INSERIES к нагрузке, в которой должен измеряться ток.
4. Считайте текущее значение на цифровом дисплее.
5. Кроме того, функция” 10А " предназначена только для прерывистого использования. Максимальное время контакта измерительных контактов с цепью составляет 15 секунд, при этом минимальное время перерыва между испытаниями составляет несколько секунд.

#### ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ

1. Красный провод - к разъему “VΩmA". Черный провод к “COM".
2. Установите переключатель ДИАПАЗОН в нужный диапазон Ом.
3. Если измеряемое сопротивление подключено к цепи, то перед измерением выключите питание и обесточьте все конденсаторы.
4. Подсоедините измерительные контакты к измеряемой цепи.
5. Считайте значение сопротивления на цифровом дисплее.

#### ИЗМЕРЕНИЕ ДИОДА

1. Красный провод - к "VΩmA“, черный провод к "COM".
2. Установите переключатель ДИАПАЗОН в диапазон "Diode".
3. Подсоедините красный измерительных контакт к аноду измеряемого диода, а черный - к катоду.
4. На дисплее отобразится падение прямого напряжения в мВ. Если диод реверсирован, то будет показано число “1".

#### ИЗМЕРЕНИЕ КУТ ТРАНЗИСТОРА

1. Установите переключатель ДИАПАЗОН в положение диапазона КУТ.
2. Определите, относится транзистор к типу PNP или NPN, и найдите эмиттерный, базовый и коллекторный провода. Вставьте провода в соответствующие отверстия разъема с КУТ на передней панели.
3. Измеритель будет отображать приблизительное значение КУТ при условии базового тока 10 мкА и видеокапсульной эндоскопии ВКЭ 2,8 В.

#### ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

1. Переключатель ДИАПАЗОН в положение TEMП, он будет отображать комнатную температуру в значении ℃.
2. Соедините термоэлектрическую пару типа K с разъемами "VΩmA" и "COM".
3. Дисплей будет отображать значение температуры в ℃.

ПРИМЕЧАНИЕ: термопара типа TP-01 K макс. Рабочая температура зонда: 250˚C (кратковременная 300˚C). Датчик, поставляемый вместе с инструментом, представляет собой сверхбыструю откликающуюся голую шариковую термопару, подходящую для многих применений общего назначения.

#### ИСПЫТАНИЕ ПРОЗВОНКОЙ

1. Красный провод - к "VΩmA“, черный провод к "COM".
2. Установите переключатель ДИАПАЗОН в диапазон "蜂鸣器符号".
3. Соедините измерительные контакты с двумя точками испытуемой цепи. Если сопротивление ниже 30±20 Ом, прозвучит зуммер.

#### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНОГО СИГНАЛА

1. Установите переключатель ДИАПАЗОН в диапазон "Wave".
2. Измерительный сигнал (50 Гц) появляется между разъемами “VΩmA” и “COM”, выходное напряжение составляет приблизительно 5 В p-p с постоянным сопротивлением 50 КОм.

ПРИМЕЧАНИЕ: ЗАЩИТА ОТ ПЕРЕГРУЗКИ: 15 секунд максимум 220В среднекв.

### ЗАМЕНА БАТАРЕИ И ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ


Предохранитель редко нуждается в замене и почти всегда перегорает в результате ошибки оператора.

Если на дисплее появляется “LoBat”, это означает, что батарею необходимо заменить.

Чтобы заменить аккумулятор и предохранитель (Ф500 мА/250 В), выкрутите 2 винта в нижней части корпуса, извлеките старую батарею и замените ее новой. Будьте осторожны и соблюдайте полярность.

# *КОМПЛЕКТУЮЩИЕ*

* Инструкция по эксплуатации
* Набор измерительных контактов
* Подарочная коробка
* 9-вольтовая батарея, тип NEDA 1604 6F22.



ЖКД

Клемма 10А

Клемма VΩmA

Клемма COM

Разъем КУТ

Переключатель

диапазонов

PN: 31.11.7006